## 공통규격서
공 통 규 격 서
H.S 번호 | 설 명 | 수 량
9018.13.0000 | 3.0T 자기공명영상장치 시스템. | 1
A. 적 용
새롭고 혁신적인 초소형, 능동형 차폐, 초전도 마그넷.
3.0 테슬라의 고자장을 통하여 고해상도의 영상을 구현하고 신호대잡음비(SNR)을 향상.
패시프 쉬밍을 통한 높은 자장 균질성으로 뛰어난 영상의 질을 보장.
B. 특 징
1. | 경사자장 시스템은 최신의 전신검사, 유연한 응답, 높은 듀티 싸이클, 비공명 경사자장 시스템 그리고 0.2ms의 경사자장 rise time이 가능함.
2. | 능동차폐, 수냉각 방식의 경사자장 시스템은 MR 신호의 정확한 공간 인코딩을 제공하고 자석의 금속 쉴딩내의 와류를 최소화 시킴.
3. | 고해상도 영상과 모든 세방향에서의 경사자장 축에서 독립적으로, 동시에 유연성을 제공하여 직각, 대각선 그리고 양방향 대각선 영상을 모두 가능하게 함.
4. | 완전한 디지털 라디오주파수 시스템은 경사자장과 라디오주파수파를 즉각적으로 정확하고 유연하게 생성 가능하게 함.
5. | 프리웨이브의 강력한 구조는 새로운 영상 기술, 실시간 피드백 매커니즘 그리고 멀티채널 센스 코일의 새로운 세대를 가능하게 함.
6. | 고속 스캔을 위한 병렬영상화가 가능한 고해상도 위상배열 코일
7. | RF-SMART(Radio Frequency Superior Management Architecture), 인텔리젼트 SAR 관리 솔루션은 임상에서 3.0T의 개척을 최대화 함.
8. | B1 불균일도를 보정할 수 있는 기술
9. | 영상재구성장치는 빠른 영상재구성과 실시간으로 복잡한 영상의 구현을 보장하고 1초당 최대 1,300장 의 영상을 제공 가능함.
10. | 말단 펄스 장치와 호흡 센서를 통하여 생체 동기 신호를 탐지.
11. | 임상 영상 패키지는 광범위하고 다양한 영상을 제공하고 편리하고 유연한 사용자 인터페이스를 제공. 사용자 인터페이스는 환자 관리, 신호 획득, 판독, 처리, 접속, 데이터 저장 그리고 기능의 하드카피 \를 포함한다.
12. | DICOM 기능은 다른 모달리티나 워크스테이션으로의 네트워크 커뮤니케이션을 가능하게 함. DICOM 내보내기와 불러오기 기능은 DICOM 표준의 규약을 모두 준수함.
C. 구 성
1. | 초전도, 능동차폐형 3.0테슬라 마그넷 | 1세트
2. | 향상된 high order shim 시스템
3. | 환자 환경 장치 | 1세트
4. | 능동차폐형 경사자장 시스템, Qmega HP 또는 XQ - engine 또는 eXtreme 또는 Saturn gradient | 1세트
5. | 다이렉트디지털 라디오주파수 시스템, FREEWAVE 또는 Tim[204x24] 또는 2Step-RF | 1세트
6. | SAR 최적화 기능, RF-SMART 또는 3T CARE 또는 TRUEFORM 또는 ElipTX | 1세트
7. | RF 코일 | 1세트
8. | 컴퓨터 시스템(영상저장장치포함) | 1세트
9. | 영상재구성장치 | 1세트
10. | 조작자 콘솔 | 1세트
11. | 표준 소프트웨어 패키지, ScanTools 또는 Tim Application Suite 또는 mBasic Package | 1세트
12. | 고급 소프트웨어 패키지 | 1패키지
13. | 심장검사 스페셜리스트 또는 싱고 비트 & 어드벤스드 심장 패키지 또는 카디악 패키지 | 1패키지
14. | MultiVane XD 또는 동등
15. | Back Blood imaging 또는 동등
16. | 3D NerveVIEW 또는 동등
17. | 4D-TRANCE 또는 동등
18. | DICOM IHE 인터페이스 | 1세트
19. | 페이션트 어댑티브 B1 칼리브레이션, Optimizing TX 또는 동등 | 1세트
20. | 사이트 설비 | 1세트
21. | 액세서리 | 1세트
D. 사 양
1. | 초전도, 능동차폐형 3.0테슬라 마그넷 | 1세트
1) 자석 형태 : 초전도형 & 능동차폐형
2) 쉬밍 : High Order 쉬밍 또는 Active shimming / Pasive shimming or active shimming
3) EIS (외부 간섭 차폐) : Continuous correction of external magnet interference and auto suppression)
4) 균질성 :
- 10cm DSV : 0.03ppm 또는 이하
- 20cm DSV : 0.05ppm 또는 이하
- 30cm DSV : 0.3ppm 또는 이하
- 40cm DSV : 1.4ppm 또는 이하
5) 냉매 : 액체헬륨
냉매 소모량 : 없음(Zero boil-off)
6) 5 가우스 (가로 x 세로) : 4.95m x 3.05m 또는 4.6m x 2.6m 또는 이하
7) 자석 무게 :7,187kg 또는 이하
8) 구경 : 70cm 또는 이상
9) 자석 길이 : 174cm 또는 이하
10) 소음 감소, Softone 또는 Whisper Mode 또는 Pianissimo ZEN
2. | 고급 high order shim 시스템
1) 고급 high order shim은 전체 FOV에 걸쳐 자장의 균일도를 향상시킵니다.
2) 추가적인 다섯개의 2nd order resistine shim 코일이 환자에 의한 자장의 왜곡을 보정합니다.
3) Resistive shim 은 ZX/XY/ZY/Z2/X2-Y2를 포함합니다.
3. | 환자 환경 장치 | 1세트
- 환자테이블
- 종축 최대 스캔 범위 : 200cm 또는 이상
- 최대 환자 중량 : 250kg 또는 이하 또는 이상
- 최소 높이 : 59cm 또는 이하
- 최대 동작 높이 : 84cm 또는 이상
- 테이블 수평 동작 범위 : 215 cm 또는 이상
- 테이블 속도 : 180 mm/sec 또는 이상
- 환자 헤드셋
- 생체 동기화
- 말단 펄스 장치
- 호흡 센서 유니트
- 환자 생리상태 관잘 유닛 (ECG Trigering, Respiratory, Peripheral)
- 커넥터
- 양방향 통신 시스템
- 자동 음성 입력(e.g for breath-hold commands)
4. | 능동차폐형 경사자장 시스템, Omega HP 또는 XQ-engine | 1세트
- 경사자장세기 : 최대 45mT/m 또는 이상
- 슬루레이트 : 200 mT/m/msec 또는 이상
- 최대FOV : 50cm 또는 이상
- 듀티사이클 : 100%
- 수냉각
- 최소 TR FFE(256 matrix): 1.4 msec 또는 이하
- 최소 TE FFE (256 matrix): 0.4 msec 또는 이하
- 최대 EPI factor : 256 ea 또는 이상
- 최대 b-value: 10,000 또는 이상
- 최소 FOV : 5cm 또는 이하
- 최대 Matrix : 1024 또는 이상
- 형태 : 비공명
5. | 다이렉트디지털 라디오주파수 시스템, dStream or Tim[204x24] or 2step RF | 1세트
- RF 타입 : Fully Digital Processing
- 24 채널 구성 또는 이상
- 각 채널당 1MHz 또는 이상
- 다이렉트 디지털 대역폭 수신기
- RF Power 증폭기 : 30kW 또는 이상
- 수신 신호 증폭 및 전송 : dStream or DirectRF or 2 step-RF
- B1 불균일도 보정을 위한 고급 RF 전송 기술 : Multiphase Transmission(2Amp 4Port) 또는
TimTx TrueForm 또는 MultiTrasmit
6. | SAR 최적화 기능, RF-SMART 또는 3T CARE & TRUEFORM 또는 동등 | 1세트
- 최적의 검사 성능을 위한 지능형 설계
- 고주파의 안전한 사용을 위한 몸체 코일 디자인
7. | RF 코일
| - Ingenia T/R body coil 또는 RF Body coil 또는 Quad. Body coil | 1세트
| - dS 머리목 코일 또는 SPEEDER Head/Neck 또는 Head/Neck16 | 1개
| - dS 척추전체 코일 또는 SPEEDER Spine 또는 Spine 24 | 1개
| - dS 무릎 코일 또는 15채널 무릎 코일 또는 16Ch. Tx/Rx Knee SPEEDER | 1개
| - dS 토르소 코일 또는 16Ch. SPEEDER body 또는 Body6 | 1개
| - dS 손목 코일 또는 16채널 손/손목 코일 또는 16Ch. Flex Coil | 1개
| - dS 발/발목 코일 또는 16채널 발/발목 코일 또는 16Ch. Flex Coil | 1개
| - dS 어깨 코일 또는 16채널 어깨 코일, Large 또는 16Ch. Flex Coil | 1개
| - 2nd dS 어깨 코일 또는 16채널 어깨 코일, Small 또는 2nd 16Ch. Flex Coil | 1개
| - dS 플렉스 미디엄코일 또는 4채널 플렉스 미디엄 코일 또는 4채널 플렉스 코일 | 1개
- dS 플렉스 S코일 또는 4채널 플렉스 S코일 또는 4채널 플렉스 코일
8. | 컴퓨터 시스템 | 1세트
1) 호스트 컴퓨터 : Dual Core Intel Xeon 또는 Quad core Intel Xeon 또는 이상
- 내부 메모리 : 6 GB 또는 이상
- 하드디스크 : 280 GB 또는 이상
- VCR 비디오 인터페이스
- 양방향 인터콤
- 동작 속도 : 2.4GHz 또는 이상
- 저장가능한 영상 갯수 : 1,120,000(256*256)
2) 장기 영상 저장 장치
- DVD 또는 CD R/W 장치
- 4.7GB (approx. 250,000 256x256) 또는 동등
9. | 영상재구성 장치 | 1세트
- CPU : Quad core Intel Xeon 또는 이상
- 프로세서 갯수 : 4 CPU 또는 이상
- 동작 속도 : 2.4 GHZ 또는 이상
- 24GB 내부 메모리 또는 이상
- 재구성 속도 (256*256) : 12,000 recons/sec 또는 이상
- 다중 작업
10. | 조작자 콘솔 | 1세트
1) 조작자 콘솔 구성
- 19 인치 LCD 칼라 모니터 with 1024 x 1230 해상도 또는 이상
- 표준 키보드
- 마우스 콘트롤
- 양방향 인터콤
- 사용자 콘솔 테이블
- 다이콤 3.0 Networking : Query & Retreive & Work list
11 | 표준 소프트웨어 패키지, Scantools 또는 Tim Application Suite 또는 Scantool | 1세트
(1) 스캔 포럼
- ExamCards 또는 DOT engine for Brain, Angio, Abdomen, Breast, Spine, Long bone 또는 Scantool 또는 동등
(2) 넷 포럼 또는 동등
- 원격 가시화
- 원격 지원
| (3) 뉴로 패키지 또는 뉴로 슈트 또는 m뉴로 패키지 | 1패키지
1) 고해상도의 머리 척추 이미징(1024까지 지원)
2) 3차원 터보 스핀에코 & 드라이브
3) 프로셋 & 지방 활성
4) 터보 센스
5) 50cm FOV 척추 검사
6) 척추와 IAC 검사를 위한 발렌스트 FFE & TFE
7) 클리어
8) 듀얼 인버젼 리커버리
9) 쉐어드 REST
10) 멀티 슬라이스 , 멀티 에코 TSE
11) 마이엘로그래픽 이미징
12) 플레어
13) SPIR, STIR
14) 인버젼 리커버리에서 리얼 이미징
15) 듀얼 에코 TSE
16) 기능적인 싱글샷 FFE-EPI , SE-EPI
17) VISTA : 등방성 3차원 TSE 를 이용한 볼륨 얻기
18) T2* 퍼퓨젼 곡선 분석
| (4) 근골격 패키지 또는 근골격 슈트 또는 근골격 패키지 또는 m오쏘 패키지 | 1패키지
1) 고해상도 근골격 이미지
2) 최적화 오프센터 지방 소거를 위한 오토심 & 심얼라인
3) 3차원 고해상도 지방소거이미지를 위한 쓰라이브
4) 골격 지방 소거 를 위한 터보 스터
| (5) 몸통 패키지 또는 몸통 슈트 또는 몸통 패키지 또는 m바디 패키지 | 1패키지
1) 흉부 복부 하복부를 위한 검사카드
2) T1 & T2 TSE 숨참기를 위한 울트라 TSE
3) 혈관과 포터 구조의 가시화를 위한 발랜스드 FFE/TFE
4) 최적화 복부 쉐어드 레스트
5) 센스 접목한 클리어
6) 숨참기 또는 호흡 트리거링
7) 3차원 T1 웨이트 스캔 접목한 프로세트
8) 2차원 3차원 MRCP 영상
9) T1 퍼퓨젼 곡선 분석
10) 비스타
11) 또다른 스퍼 또는 스페어 지방소거 를 접목한 쓰라이브
| (6) 엔지오 패키지 또는 엔지오 슈트 m바스큘러 패키지 | 1패키지
1) 2차원 3차원 PCA
2) 대조도 없는 엔지오를 위한 2차원 3차원 발렌스트 FFE/TFE
3) 심장 게이트 PCA
4) 레트로스펙티브 게이트 2차원 PCA
5) 고해상도 MRA
6) 레트로스펙티브 게이팅 2차원 PCA
7) 2차원 3차원 인플로어 엔지오 WITH 트레블링 레스트
8) 톤
9) 멀티천크 3차원 인프로어
10) 후면 조직의 소거를 위한 MTC
11) 진보적인 게이트 인플로어
12) 이중 게이팅 획득
13) 정량적인 프로어 검사
| (7) 심장 패키지 또는 심장 슈트 또는 m카디악 패키지 | 1패키지
1) VCG
2) 2차원 3차원 발렌스트 FFE 의 최적화 마이오카르움 투 혈액 대조도 지원
| (8) SAMESCAN 또는 동등 | 1패키지
- 빠르고 쉽고 브렌인 검사
- 아나토미칼 랜드마크
| (9) EXAMCARD PROCESSING 또는 동등 | 1패키지
- 영상 계산
- PicturePlus
| (10) REPEAT SCAN 또는 동등 | 1패키지
- 모든 이전 검사 파라미터의 카피를 새로운 검사로 적용
| (11) 고급 스캔 | 1패키지
- SENSE 또는 iPAT2 Extensions 또는 SPEEDER
- THRIVE 또는 3D VIBE 또는 Quick 3D
- BLISS 또는 Syngo VIEWS 또는 WFS
- 3D T2 VISTA 또는 3D T2 SPACE 또는 mVox
- 3D T1TFE/FFE 또는 3D T1MPRAGE/FLASH 또는 MPRAGE
- 3D FLAIR VISTA 또는 3D SPACE DarkFluid 또는 3D FLAIR with mVox
- GRASE 또는 TGSE 또는 Hybrid EPI
- SNAPSHOT 또는 동등
- DIFFUSION 패키지 또는 Inline Diffusion
- SPAIR 또는 SPECIAL
- BOLUSTRAK 또는 Care Bolus 또는 VisualPrep
- TRACS 또는 Syngo TWIST 또는 DRKS
- TRANCE 또는 동등
- PROSET 또는 DESS 또는 동등
- 2D/3D Single Shot TSE 또는 2D/3D HASTE 또는 2D/3D FSE
- 2D/3D DRIVE 또는 2D/3D RESTORE 또는 T2 Plus FSE
- 2D/3D balanced FFE/TFE 또는 2D/3D TrueFISP, CISS 또는 SSFP
- 2D/3D m-FFE 또는 2D/3D MEDIC 2D/3D 또는 mEcho
- B-FFE/TFE 또는 TrueFisp 또는 TrueSSFP
- Asymmetric TSE for High Resolution MSK imaging 또는 동등
- Multi Segmented SE EPI for high resolution spine diffusion imaging 또는 RMS EPI 또는 SE EPI
- CLEAR 또는 ImageVision Filter 또는 동등
- SWIp 또는 Syngo SWI 또는 eFSBB
- MobiTrak 또는 Panoramic Table 또는 MovingBed
- MobiView 또는 Syngo Composing 또는 Stitching
- mDIXON 또는 DIXON 또는 WFOP
| (13) DICOM 내보내기와 불러오기 | 1패키지
| (14) 영상 필터링 | 1패키지
- 이미지 부드럽게 & 가장자리 강조
- 모든 어프리케이션을 위한 이전 세팅
12. | 고급 소프트웨어 패키지 | 1패키지
(1)디퓨전 패키지 또는 Syngo 디퓨전 또는 동등
- 디퓨젼 감도의 유연한 선택
- Isotropic 디퓨전 강조 영상의 자동 온라인 계산
- ADC 맵
(2)MultiVane Imaging Package 또는 BLADE 또는 JET
- 환자가 움직이는 경우에도 고해상도의 진당 영상 구현 가능
- 움직임 보정
- 뇌 검사와 다른 영역의 검사에도 사용 가능
(3)Cardiac Blackblood/Retrospective imaging 패키지 또는 Dark Blood 또는 Black Blood
- 심장과 혈관 영상에서 심근과 세포 간극의 최적화 된 가시화를 위하여 혈류 신호를 억제
(4)Multistation Imaging 패키지 또는 동등
- 최대 FOV 영상에서 멀티 스테이션 획득으로 얻은 다수의 영상을 싱글 마우스 클릭으로 합성 가능
(5)ADC PROCESSING 또는 동등
- 디퓨젼 맵 생성
(6)Perfusion Tools 또는 동등
- T2* Perfusion based on single 또는 multi shot FFE 또는 FFE EPI methods & processing tool
- PRESTO 초고속 3D 볼륨 시퀀스
- 뇌영상을 위한 움직임 보정
- SENSE & Exam card 프로세싱
(7)DWIBS 패키지 또는 Syngo REVEAL 또는 Body Diffusion
- Inversion Recovery Body 디퓨젼 영상을 통하여 PET과 흡사한 영상을 구현
(8)Moviflex PV 패키지 또는 동등
- 말단 혈관 검사에서 복잡한 멀티스테이션의 셋업과 영상 획득을 간단하게 구현
(9) Cardiac MultiSlice and Quantitative Flow 패키지 또는 동등
- 멀티슬라이스 & 멀티페이즈 영상 획득 가능
- 도플러 뷰잉과 같은 플로우 맵을 포함하여 3방향에서의 CSF 플로우 또는 혈류의 비침습적 측정을 수치화 가능
(10)K-T BLAST Imaging 패키지 또는 동등
- Single Breath hold에 멀티슬라이스 심장 기능과 실시간 영상 검사를 뛰어난 시간분해능으로 구현
(11)4D-THRIVE and 4D-BLISS Imaging 패키지 또는 동등
- Keyhole method와 CENTRA 그리고 센스 테크닉을 결합하여 THRIVE 또는 BLISS 영상 검사 구현
- 기존 검사에 비해 최대 60배 빠른 검사 가능
(12)4D TRAK Imaging 패키지 또는 Syngo TWIST & 4D Tissue 또는 DRKS
- Keyhole method와 CENTRA 그리고 센스 테크닉을 결합한 4D time-resolved angiography 기법.
- 기존 검사에 비해 최대 60배 빠른 검사 가능
(13)up to 2K Imaging Package 또는 동등
- 넓은 FOV에서도 검사 해상도를 최대 2k(2048x2048) 까지 구현
13. | 심장검사 스페셜 리스트 또는 Syngo BEAT & Advanced 심장 패키지 또는 카디악 패키지
| - QuadMovie 툴 | 1패키지
- 심장 기능 분석
- First Pass 퍼퓨젼 이미징
- Viability 이미징
- 혈류 정량 분석
- Cardiac 태깅
- 관상 동맥 영상
14. | MultiVane XD 또는 동등
- 움직임 보정
- 초고속촬영기빕 dS-SENSE 와 결합하여 사용
15. | Back Blood imaging 또는 동등
- 혈관내부의 혈액의 신호를 소거하여 혈관내부 또는 신경을 촬영할 수 있음
16. | 3D NerveVIEW 또는 동등
3차원으로 요추,척추의 신경다발을 검사할 수 있음
17. | 4D-TRANCE 또는 동등
-혈관의 형태 및 혈류의 움직임을 조영제 없이 검사
18. | DICOM IHE 인터페이스 | 1세트
19. | 페이션트 어뎁티브 B1 칼리브레이션, Optimizing TX 또는 릴리즈 후 제공 | 1세트
- 모든 각각의 환자 및 스캔에 B1 pre-calibration 적용
20. | 사이트 설비
| 1) 항온항습기 | 1세트
| 2) 수냉각기 | 1세트
| 3) 퀜치 파이프 및 악세스 플로어 | 1세트
| 4) 비진동패드 | 1세트
21. | Accessories
| 1) Non-magnetic IV pole | 1세트
| 2) QC Phantom | 1개
| 3) CCD Patient Monitoring and Camera | 1개
| 4) Operator Desk and 2 Chairs | 1개
| 5) Disposable ear plug 100 pairs | 50개
| 6) Archiving media (DVD) | 1세트
| 7) Non-magnetic patient trolley | 1세트
| 8) Auto injector (Non-magnetic) | 1세트
| 9) Non-magnetic Weelchair | 1세트
10) Non-magnetic Patient Monitor
11) Hand hold metal Detector
12) Easy Slider
13) 가구류포함
E. 비 고
1. 설치
계약자는 이 장비를 병원에서 지정하는 위치에 설치할 책임이 있다.
2. 보증기간
계약자 또는 공급자는 이 장비를 검수일자로부터 3년간 유지보수를 무상으로 제공한다.